附件：

采购需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/张） | 技术参数 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | ## 具体参数详见如下 | ## 1120000 | ## 1120000 |
| 2 | 五分类全自动血液分析仪 | 1 |  | ## 280000 | ## 280000 |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1 |  | ## 46000 | ## 46000 |
| 4 | 全自动生化分析仪 | 1 |  | ## 786000 | ## 786000 |
| 5 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1 |  | ## 396000 | ## 396000 |
| 6 | 病床 | 20 |  | ## 5800 | ## 116000 |
| 7 | 0-8度药品疫苗冰箱 | 1 |  | ## 20000 | ## 20000 |
| 8 | 心电机 | 1 |  | ## 30000 | ## 30000 |
| 9 | 便携笔记本式彩超 | 1 |  | ## 690000 | ## 690000 |
| 10 | 血气分析仪 | 1 |  | ## 148000 | ## 148000 |
| 11 | 超声骨密度仪 | 1 |  | ## 200000 | ## 200000 |
| 12 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 1 |  | ## 150000 | ## 150000 |
| 合计（含税） |  |  | ## 4000000.00 |  |  |

（三）技术参数、数量及相关要求清单

- 彩色多普勒超声诊断系统

- 用途说明：

  - 腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

  - 为保证产品的先进性，要求为2017年以后最新版本及最新出产机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

- 系统技术规格及概述：

  - 彩色多普勒超声诊断系统主机

  - ▲≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，角度可调

  - 控制面板可独立旋转、升降和前后推拉

  - 数字波束增强器

  - 多倍波束合成

  - ▲探头接口≥4个，全激活、相互通用

  - 二维灰阶模式

  - 谐波成像模式

  - M型模式

  - 彩色M型模式

  - 解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

  - 彩色多普勒成像

  - 频谱多普勒成像

  - 组织多普勒成像

  - 自由臂三维成像

  - 四维成像

  - ▲弹性成像，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

  - 宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）

  - 低机械指数造影成像

  - 空间复合成像

  - 斑点抑制成像

  - 频率复合成像

  - 独立角度偏转

  - 扩展成像

  - 实时双幅对比成像

  - 组织特异性成像

  - 高分辨率血流成像

  - 一键自动优化，支持独立按键操作（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

  - 全屏放大

  - 局部放大（支持前端、后端放大）

  - 自动工作流，检查过程中可自动进入检查模式，自动注释和标记体位图等

  - 穿刺针增强技术（提供证明图片）

  - 多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

  - 支持语音注释及播放

  - ▲自助超声教学系统，帮助医生更快掌握超声扫查的手法，实现标准化（提供图片证明）

  - 焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。

- 测量/分析和报告

  - 常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

  - 全科测量包（腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科），自动生成报告。

  - ▲血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥4项。

  - IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析。

  - 自动容积测量

  - 自动产科测量，自动识别并自动计算获得双顶径、头围、枕额径、股骨长、腹围等胎儿评估指标，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

  - 自动NT测量

  - ▲心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心、心肌边界，无需手动描记。

- 电影回放和原始数据处理

  - 支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放

  - 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

  - 支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

  - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。

- 检查存储和管理（内置超声工作站）

  - 内置超声工作站

  - 硬盘：≥1T硬盘

  - 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 连通性要求

  - ▲支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑,方便医生会诊。（提供图片证明）

  - 支持DICOM 3.0接口，具备DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告，并通过IHE-C中国专项测试认证

  - 视频/音频输入、输出

  - 支持ECG信号

  - ≥5个USB接口

  - DVD R/W 刻录光驱

  - 内置电池。

- 安全和认证

7.1  ▲经CE、FDA及CFDA认证

- 系统技术参数及要求

  - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器

  - ≥13寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

  - 主机重量≤100Kg，方便移动

  - 探头接口≥4个 全激活、互通互用

  - 二维灰阶模式

数字化声束形成器

数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

扫描线：每帧线密度≥230超声线

发射声束聚焦：发射≥8段

扫描频率：

电子凸阵：超声频率	1.5- 6.0 MHz

电子相控阵：超声频率1.5- 5.0MHz

电子线阵：超声频率	3.0-13.0 MHz

电子凸阵经阴道：3.0-12.0 MHz

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

最大显示深度:≥36cm

最大帧率: ≥1000 帧/秒

TGC: ≥8段

LGC: ≥2段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

  - 彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥500 帧/秒

支持B/C 同宽

  - 频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

取样容积: 0.5-20mm

偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

  - ▲解剖M型成像

≥2条解剖M线（提供图片证明）

  - 组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

支持曲线M型成像

  - 3D/4D容积成像

多种模式渲染成像及裁剪等功能；

容积图像支持斑点噪声抑制优化；

断层切片成像；

- 探头规格

  - 可选探头类型：相控阵、凸阵、线阵、腔内、容积探头

  - 探头频率：

频率带宽1.5-15 MHz（依赖不同探头）

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

振元：最大有效振元数≥256振元

  - 穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

  - ▲单晶凸阵探头，带宽: 1.5-5.5MHz，角度≥85°

  - 腔内凸阵探头，带宽: 3-11.0 MHz，角度≥200°

  - 线阵探头，带宽: 3-13 MHz ,

- 声功率输出调节

10.1  B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

- 外设和附件

  - 耦合剂加热器

  - 探头放置架大于或等于6个，每个探头放置架左右可换

  - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

  - 支持脚踏开关

  - 支持生理信号：ECG

  - ▲可配与彩超主机同品牌超声工作站（提供医疗器械注册证）

- 五分类全自动血液分析仪

- 检测原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定

- 分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道

- ▲检测参数：≥32项血液检测参数（不含散点图和直方图）

- ▲研究参数：≥6项，具有异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息

- 进样方式：全自动进样，封闭进样

- ▲检测模式：具有独立CRP、五分类+CRP等3种以上全血检测模式

- 样本添加：可随时添加样本

- 进样器容量：≥40个

- 进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式

- 样本用量：五分类+CRP模式≤40μl，CRP模式≤20μl

- 检测速度：五分类+CRP模式≥50个样本/小时

- 预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP功能

- ▲线性范围：WBC:0~400×109/L,PLT:0~5000×109/L（提供检测报告）

- CRP线性范围：0.3~300mg/L

- CRP携带污染：≤1.0%

- ▲CRP结果采用全血细胞体积（即BCV）自动修正，结果更加准确，需提供相关专利证书。

- 操作系统：全中文操作分析报告软件

- 排堵方式：正反冲洗，高压灼烧

- 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件

- ▲具有CNAS认可的标准化实验室，能对校准品进行准确的溯源，保证了结果的准确。

- ▲质量认证：投标厂家有同类产品通过FDA认证，确保产品质量。（提供证明文件）

- 工作电压: (100V-240V～)允差±10%

- 全自动尿液分析仪

一、技术指标及参数

1、可测项目：尿液中的白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、维生素C、肌肝、尿钙、微白蛋白

2、测量原理：反射光电比色法

3、测定速度：高速测试，适用于大批量检测

4、存储功能：可存储9999个标本数据

5、配套试纸：URIT14G、11G、10G尿试纸条或仪器试纸选择功能菜单选择的尿试纸条

# 6、通信端口：RS232标准接口和并口等多种数据输出端口，可与电脑通信

# 7、工作方式：可选择单次测试或自动连续测试

8、显示：液晶触摸屏，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示

9、打印：内置微型打印机打印测试结果，可外接（串口或并口）针式打印机

10、控制功能：自检、测试、故障判断等由机内微处理器控制

11、仪器具有自动传送废弃试纸条和自动卸条功能

12、仪器具有原厂配套的通过国家SFDA认证的尿试纸条及质控液

13、仪器制造商通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理认证、欧盟CE认证

二、仪器主要特点：

●十四个测试项目，提供丰富的检测结果，全面的诊断依据

●独创的试纸条专利技术，提高检测精度，保证测试结果准确

●自动感应试纸装置，提高操作效率；更直观、更简单的人机交流界面

●日常维护简单方便，省时、省力、省心

●开放式通讯接口设计，方便连接尿沉渣分析系统，医院LIS系统

三、仪器性能优势：

独创的专利技术——独创的试纸条专利技术，有效地降低外部因素干扰，提高检测精度，保证测试结果准确性

智能控制——实时智能控制系统，红外线感应器自动捕捉试纸条信号；自检、测试、故障判断自动控制；异常结果自动提醒功能

简约时尚——高清触摸液晶屏设计，显示内容清晰全面，实现完全人机对话，彰显简约时尚的主流风范

无限扩展——14项试纸测试，外接工作站选择，面向未来，我们提供更多无限可能

(4) 全自动生化分析仪

▲1、检测速度：生化比色分析恒速：800 测试/小时,可选配ISE模块;

2、分析方法：具有终点法、动力学法、固定时间法；

3、同时在线分析项目：≥180个

4. 试剂位: ≥160个， 具备24小时2-8℃冷藏功能

5、样本位：≥180个，圆盘式进样，智能灵活；

6. 反应位：≥160个；

7、加样针：≥1支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

8、试剂针：≥2支，采用随量跟踪技术，具备水平、垂直防撞功能；

▲9、最小反应体积≤70ul

10、光学系统：光栅后分光，波长范围：340-850nm, 16波长。

11、吸光度线性范围: 0-3.4Abs；

▲12、温控方式：控温均匀，控温精度要求达到37C0.1C;无需添加任何耗材，需真正免维护免保养；

13、试剂开放程度：可厂家配套，也可完全开放；

14、比色杯温水清洗，重复使用，支持单个比色杯更换；

15、清洗系统：全自动温水清洗反应杯；

▲16、运行中装载试剂：仪器测试进行中支持试剂在线更换，节省操作时间；

17、交叉污染率：<0.08%

18、耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒

▲19、支持全血糖化上机，无需手工预处理

▲20、支持一个项目装载多瓶试剂的功能

21、参数导入：具有参数导入、校准参数导入功能

22、 支持定时休眠与唤醒功能；

23、质控功能：可做三个水平的质控，自动描绘多种质控图；质控测试可选择在样本测试前、中、后，设置灵活

24、售后服务：免费安装、调试、人员培训；厂家在省内有分公司或直属注册的售后服务机构（提供相关营业执照原件）；

▲25、产品认证要求：具备并提供CE认证，同时须提供ISO9001认证、ISO13485认证，同系列产品通过FDA认证

▲26、系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品；试剂配套项目≥55项，校准品≥32项,（要求提供项目注册证明文件）。

▲27、生产厂家具有通过CNAS认证的标准化实验室，完成对校准品的准确赋值，保证结果的准确。（要求提供CNAS认证证明文件）

(5) 全自动化学发光免疫分析仪

- 方法学:辉光型化学发光法

- 样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。

- ▲样本位:采用轨道进样，可放置60个样本，随时连续进样，支持自动重测

- 急诊进样系统:具有急诊通道，急诊样本，优先处理

- 样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足标记和管理

- 样本管理:具有在机稀释，自动重检功能

- ▲检测速度:测试速度180测试/小时

- ▲试剂位:具有25个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏

- 试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记

- ▲反应杯:独立的单个反应杯设计，一次性可在机放置176个反应杯，并可随时添加

- 持续运行能力:可以24小时开机

- 检测项目:≥60种试剂项目，具有甲状腺功能、性腺激素、传染病等检测

- ▲促甲状腺激素（TSH）:为第三代，功能灵敏度≦0.02mIU/L

- ▲传染病项目：HIV第四代、乙肝五项产品套餐通过欧盟CE List A认证（提供证明文件）

- 定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准

- ▲校准要求:采用独立注册的原厂校准品，满足溯源性要求（提供溯源性文件）

- 用户界面:17寸高分别率彩色触摸显示器，Windows10（64bit）操作系统,中文操作界面

- 网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力

- SFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证

- 操作及保养:操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机

(6)病床

一、产品规格：2120*960*500mm
二、产品功能：背部可升降角度：0-80°±5°，腿部可升降角度：0-45°±5°
三、材质说明：
1、 床体可载重≥250kg；高低动态载重≥170kg. 
2、 床框采用30×60×1.5㎜焊管；床背板采用双支撑式底梁坚实耐用,承受1500N压力不变形；床面板采用1.2mm优质冷轧钢材一体冲压成型，整床面板带有透气孔，透气性强。整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。
3、 金属表面采用自有喷涂线，经电泳静电喷塑处理工艺，抗酸碱腐蚀，防霉，耐褪色。漆粉采用优质漆粉，厚度均达70μm以上，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。
4、 床头尾板弧线形设计，高低床头尾板，床头板比床尾板高80mm高低搭配；采用全新进口ABS ；中间带有防火装饰美化板；有日式床头尾板挂耳装置，稳定可靠，可兼作CPR功能，ABS开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。
5、 脚轮采用进口材质脚轮，全封闭自润滑双面轴承，不需加油护理，静音耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修，对角刹车功能。

- ABS折叠可伸缩摇把，丝杆带有极限保护装置。
7、床身四角部位有四个点滴架插孔，方便不同体位的输液使用。
8、两边带有4个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。
9、六档铝合金折叠护栏，护栏高度350mm。

10、病床参考图：

（7）0-8度药品疫苗冰箱

1.样式：立式。

2.容积：306L。

3.净重：104kg。

4.额定功率：240W。

5.耗电量：3.9kW.h/24h。

6.噪音值：50dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温度：2℃～8℃，波动度5℃±1.5℃。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽*深*高）：640*580*1920（mm）。

12.内部尺寸（宽*深*高）：540*425*1380（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。

16.外门数量：1扇。

17.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

18.网架：4层，可调高度，浸塑材质，带标识条。

19.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；带2个调平脚，可固定箱体。

20.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

21.冷凝器：强制风冷散热。

22.蒸发器：铜管翅片式蒸发器。

23.风机类型：贯流风机。

24.制冷剂：采用绿色无氟制冷剂。

25.压缩机：进口品牌压缩机，数量1个。

26.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

27.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

28.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

29.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

30.报警系统：具备高低温报警、断电报警、电压异常报警、温控器故障、电池电量低报警、冷凝器脏堵报警、环温报警、门开报警。

31.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

32.电器安全：

（1）标配GSM短信报警模块；

（2）标配远程报警接口；

（3）备用电池确保断电后报警48小时；

（4）温控器探头故障安全运行模式；

（5）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数，导致设备异常；

（6）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（7）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

33.特色功能：

（1）标配USB接口，方便导出温度数据；

（2）温度存储数据达5年，可通过U盘导出数据长久保存；

（3）标配1个暗锁设计，防止开关门异常；

（4）内设LED冷光源照明灯带，使箱体内部一目了然；

（5）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧；

（6）箱内底层标配1个浸塑网框，方便用户存取物品；

（7）高低温查询功能，方便用户追溯过去24小时内出现的最高温度、最低温度及对应时间；

（8）智能照明控制，如果没有开启柜内照明，开门取药时，灯会自动点亮，方便用户存取目标药品，关门后1分钟灯会自动熄灭；

（9）智慧节能模式，根据时间自动控制玻璃加热膜，以达到节能的目的。

35.可选配件：电子密码锁、温湿度记录仪、防水插座等。

36.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证

（2）医疗器械注册

（3）ISO9001质量管理体系认证

（4）ISO13485医疗器械质量管理体系认证

（5）ISO14001环境管理体系认证

（6）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证

（7）CE认证

37.售后质保：整机质保三年。

- 心电图机

- 外观：

外形尺寸： 420mm×330mm×120mm

重量：5.0kg（不含记录纸和电池）

屏幕显示：5.7英寸屏: 320 × 240彩色液晶屏显示

外部输入输出端口、RS232端口、网口、USB口

- 主机参数

| 输入方式 |  | 浮地，除颤保护，起博脉冲抑制 |
| --- | --- | --- |
| 导联 |  | 标准 12导联同步采集 |
| 采集模式 |  | 12导同步 |
| A/D转换 |  | 24位 |
| 时间常数 |  | ≥3.2s (0, +20%) |
| 频率响应 |  | 0.05Hz ~ 150Hz (-3dB) |
| 增益 |  | 2.5，5，10，20，10/5，AGC (mm/mV) |
| 输入阻抗 |  | ≥50M Ω（10Hz） |
| 输入回路电流 |  | ≤0.01μA |
| 输入电压范围 |  | ≤±5 mVpp |
| 内部噪声 |  | ≤12.5μVp-p |
| 定标电压 |  | 1mV±2% |
| 耐极化电压 |  | ±600mV |
| 患者漏电流 | NC | <10μA (AC) / <10μA (DC) |
|  | SFC | <50μA (AC) / <50μA (DC) |
| 患者辅助漏电流 | NC | <10μA (AC) / <10μA (DC) |
|  | SFC | <50μA (AC) / <50μA (DC) |
| 滤波器 |  | 交流滤波器开启/关闭 |
|  |  | 基线漂移滤波器 0.05/0.15/0.25/0.32/0.5/0.67Hz |
|  |  | 肌电滤波器 25Hz，35Hz，45Hz，关闭 |
|  |  | 低通滤波器 150Hz/100Hz/75Hz |
| 共模抑制比(CMRR) |  | ≥121dB（AC 滤波开启） ≥115dB（AC 滤波关闭） |
| 采样率 |  | 1000Hz |

- 打印部分

| 记录方式 |  | 热敏点阵记录 |
| --- | --- | --- |
| 打印分辨率 |  | 8点/mm (幅度轴 ) 40点/mm (时间轴 , @ 25 mm/s) |
| 记录纸规格 |  | 热敏记录折叠纸：210mm×295mm×100页热敏记录折叠纸：215mm×280mm×100页（可选） 热敏记录卷纸：210mm×30m（可选） |
| 走纸速度 |  | 5、6.25、10、12.5、25、50mm/s（±3%） |
| 记录精度 |  | ±5%（X轴），±5%（Y轴） |
| 记录通道： |  | 3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 |
| 记录内容： |  | 心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 |

- 环境

|  | 运输和贮存 | 工作 |
| --- | --- | --- |
| 温度范围 | -20℃ ~ +55℃ | +5℃ ~ +40℃ |
| 湿度范围 | 25%~93%(无冷凝 ) | 25%~80%(无冷凝 ) |
| 大气压力范围 | 700hPa ~1060hPa | 860hPa ~1060hPa |

- 电源

| 交流电源 | 额定电压＝100V-240V~ |
| --- | --- |
|  | 额定频率＝50Hz/60Hz |
| 直流电源（内置可充电锂电池） | SE-1200 额定容量：2500mAh |
|  | 在23ºC（±3ºC），新电池充满电后，SE-1200 （配置额定容量为2500mAh 时）可正常工作不小于3.5 小时，在自动模式下能记录不小于300 份3×4+1R 类型的心电图，在手动模式下可以连续记录不小于1.5 小时。 |
|  | 额定电压＝14.8V |
|  | 充电方式：恒流/恒压 |
|  | SE-1200充电时间： 3小时 |
|  | 循环寿命≥300次 |
| 输入功率 | 0.9A-0.4A |

- 性能优点：

1、8.0英寸彩色LCD显示十二导联同步心电波形，显示背景网格，可实现在屏诊断

2、具有信号检测功能，对于信号质量不佳的导联做出指示，保证波形采集的质量

3、支持中文输入法,能输入和打印含医院中文名称和病人中文姓名的中文报告单

直接功能键和标准键盘，直观、易用

4、具有睡眠模式，降低功耗，延长液晶屏寿命

多种数据传输方式

- RJ45， RS-232网络接口，方便数据传输

- USB接口，方便数据存储

- 过3G对数据进行传输

性能特点

- 全数字滤波器设计，交流滤波器、肌电滤波器及低通滤波器，减小波形的干扰，提高记录质量，避免诊断的误差。专利0.67Hz基线漂移滤波器，保证波形在不失真的情况下，基线快速平稳

- 通过欧洲CSE数据库测试的SEMIP心电自动分析系统，测量值准确，能对200多种心脏疾病做出诊断，可辅助医生进行诊断

- 手动、自动、节律、R-R、心电向量（选配）工作模式可供选择,功能强大

- 具有周期记录模式,适用于药物试验或二阶梯运动试验

- R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

- 支持长时间波形冻结和波形电影回放，支持波形冻结后再编辑打印

- 支持自动检测并触发打印心律失常

- 具有“快速”和“省纸”两种打印模式，尤其适合体检

- 支持病人预约功能，可以从数据管理软件/心电图机上下载病人预约信息，减少医生工作量

- 支持一维码，二维码条码扫描仪，社保卡阅读器和身份证阅读器快速输入病人信息，减少医生工作量

- 支持外接USB打印机；

- 病例机内存储800例，支持外接U盘可扩展存储空间，具有病例的导入导出功能

- 具有病例管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

- 心电数据可以通过串口线、网线，3G（选配）传输至PC软件

- 支持多种文件格式（DAT、PDF及选配文件格式SCP/FDA-XML/DICOM）的输出，满足医院信息化需求

- 具有交直流两用供电模式，机内安装有环保充电电池，可支持长时间使用

- 支持在线升级功能；

- 通过CE认证,通过FDA注册，通过UL认证及CMD认证

扩展功能

- 心电向量功能

- 可接入心电数据管理系统：Smart ECG Viewer，Smart ECG Net

- 便携笔记本式彩超

产品用途说明

腹部、妇科、产科、浅表组织与小器官、外周血管、

介入性超声等全身应用

三、主要规格及系统概述：

3．1彩色多谱勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  二维灰阶成像部件

3.1.2  彩色多谱勒超声波诊断部件

3.1.3  频谱多谱勒显示及分析系统

3.1.4  多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图

3.1.5  二维角度独立偏转技术

3.1.6  凸阵扩展成像技术 ，线阵探头梯形成像技术

3.1.7  支持一键自动优化（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）

3.1.8  图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率≥10倍)

3.1.9  回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）

▲ 3.1.10  双探头图像同屏对比显示。

▲3.1.11  支持智能全屏放大实时显示功能

测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)

3.2.1  常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）; 多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

3.2.2  全科测量软件包，包括产科、妇科、腹部、血管测量包。

3.3    图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件和电影文件)，即后台存储的同时前台可以完成实时扫描。直接一键存储至硬盘或USB储存介质，无需格式转换。

3.3.1 ▲对已存储的文件可以同屏调出两幅以上图像进行对比。

3.4    内置一体化工作站：数字化超声图像硬盘存储≥320G

3.5   输入/输出信号:

3.5.1  输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频

3.5.2  输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频

四. 技术参数及要求

4.1 系统通用功能

▲4.1.1  监视器:≥15寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器开合角度可调节，0-150°（要求提供技术规格书）

▲4.1.2  主机重量≤6.5kg，不带电池重量≤5.8kg

4.1.3可支持凸阵、线阵，主机机身探头接口≥1个

4.1.4主机机身自带 ≥2个USB2.0接口

4.2  探头规格

4.2.1  频率:  宽频带变频探头，二维和彩色独立变频

凸阵探头，带宽：2.5-6MHz

线阵探头，带宽：5.0-10 MHz

心脏相控阵探头，带宽：2-5MHz

4.2.2  线阵探头具备穿刺中位线，有利于穿刺引导

4.3、最大扫描深度≥300mm

4.4、体位标记：≥120种，可以自定义注释

五、彩色多普勒：

5.1、多普勒频率≥2段可视可独立调节

5.2、B/Color双幅实时显示

六、频谱多普勒：

6.1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式

6.2、取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm

6.3、线阵探头多普勒取样线偏转±20o可调

6.4、多普勒取样音可开关，音量大小可调

七、配置清单：

主机壹套，腹部探头壹个，线阵探头壹个。

- 血气分析仪

一、技术参数

1、测量原理：干化学法

2、▲测量速度：从开始抽血测量本次样本到给出本次样本结果≤45S

3、▲测试项目：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu并且该十项参数只需一张试剂卡即可完成

4、计算项目：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 测试+计算项目≥34项

5、标本类型：可适用于动脉血、静脉血、毛细血管血、混合动静脉血等≥6种样本类型

6、定标方式：无气瓶的气体定标方式（也可称为液体定标）

7、电极测量方式：免维护微电极技术，电极内置于试剂卡内

8、▲ 试剂卡一次性使用，无交叉污染，结果安全可靠

9、▲试剂卡存储：无需冷藏，常温保存，即取即用；进样方式：自动平行抽吸式进样，有效降低生物污染；仪器内置二维条码扫描仪及热敏打印机，方便数据管理及结果的打印。

10、质量控制：提供原厂配套具有溯源性的三级液体质控品及电子仿真质控，并且获得FDA及IsO认证

11、操作界面：7英寸彩色触摸屏操作,中英文语言自由切换，内置多媒体操作教程

12、内置高容量充电电池，待机时间≥20h或可连续测量样本数≥50个

13、小巧便携，重量< 5Kg（含电池），便于不同病人终端移动及床旁检测

14、数据接口：串口、网络接口、USB口，有线、无线网络链接，能连接LIS、HIS

15、数据存储：仪器可自动存储10000个病人结果

16、升级：检测参数的升级，无需增加模块就可完成

17、使用环境要求：10-31℃

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 中文说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 电池，4200mAH | 1 | 块 |
| 4 | 打印纸 | 1 | 盒（12卷/盒） |
| 5 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 6 | 合格证 | 1 | 份 |
| 7 | 速查卡 | 1 | 份 |
| 8 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 9 | 验收单 | 1 | 份 |
| 10 | 装箱单 | 3 | 份 |

- 超声骨密度仪

1、主要技术规格

1.1探头频率及带宽:核心频率1.25MHz， 带宽30%，充分保证探头频率的灵敏度和稳定性

1.2探头组成:完全自主研发四晶体超声探头

1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰，单次检查获取大于40000组数据，确保数据的高准确度、高重复性。

1.4脉冲发射频率:100~3000Hz

1.5检测部位:桡骨远端、胫骨中段

1.6测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄

1.7声速测量范围:2300m/s～4700m/s

1.8高测量重复性:≤±0.8%

1.9高准确度:≤±50m/s

1.10快速、高精度两种测量模式

1.11单点检测速度:≤0.4s

1.12主机重量:≤4.4kg

2、产品功能

2.1探头导航:显示器实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平面夹角，便于快速矫正检测角度，提高检测速度和数据准确性；角度显示偏转精度0.1°

2.2动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。动画片内容可更换、增减。

2.3安卓操作平台：触摸屏操控，让操作更加快捷，体验更加舒适。

2.4数据联网功能： USB接口、WIFI联网、移动网络模块联网；

2.5实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间，直观易懂

2.6探头自动休眠，有效延长探头使用寿命

2.7显示患者详细信息资料并可编辑

2.8显示历史测量结果

2.9多外置接口开放：可外接扫码枪、身份证读卡器（选配），实现病人信息快速录入

2.10病案管理功能：可对病例进行搜索、统计、排序、编辑等一系列操作管理

2.11适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库

2.12提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单

2.13全中文彩色报告单，可以单独保存，并随时预览、打印

2.14大量的报告词条、诊断词条使生成报告方便快捷

2.15配备专业的便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验，确保检测数据准确性。

2.16云服务功能

2.16.1定制微信公众号（选配）；

2.16.2检测结果直接传输至受检者微信；

2.16.3受检者多次检测结果统计、分析；

2.16.4提供三年免费流量和三年免费云平台空间

2.17彩色打印机：配备专业彩色打印机，高清打印，使用方便

2.18双屏显示:配备液晶显示器分屏显示，检测内容分屏显示，视野更加宽阔，针对小孩，可全屏播放动画片，吸引宝宝注意力，检测动画、检测曲线同时显示，让检测更加便捷和准确。

2.19配备辅助测量装置:固定桡骨检测部位，提高检测数据的准确度。

2.20报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作，满足更多客户需求。

2.21骨密度主机内置探头装置:防止探头磕碰，增加探头使用时间，保护探头寿命。

2.22配备定制版双屏台车

3、质量保证及售后服务

3.1通过德国莱茵TUV质量体系认证

3.2提供用户操作手册和维修手册

3.3一年保修期

3.4 24小时快速反应，本省有售后服务办事处

（12）超声经颅多普勒血流分析仪

一、主要技术规格及系统参数

1.1、FFT采样率:128、256、512、1024

1.2、探头工作模式及流速范围

a)脉冲波（PW）模式：

当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量范围不窄于20cm/s～500cm/s。

b)连续波（CW）模式：

当超声工作频率为4.0MHz、8.0MHz时，流速测量范围不窄于10cm/s～400cm/s。

1.3、取样容积范围:1-20 mm

1.4、深度范围:6-196 mm

1.5、增益范围:1-60 dB

1.6、动态范围:1-40 dB

1.7、功率范围:0-100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0-182mw之间。

1.8、角度补偿范围: 0～89°，补偿超声波与血管夹角造成的血流速度降低，真实反映血流流速。

1.9、滤波调节范围:50-800Hz（12档）

1.10、扫描时间: 2.6s、3.1s、3.9s、5.2s、7.8s（5档）

1.11、谱图色阶:≥6种，操作界面可调节

1.12、M波色阶:≥6种，操作界面可调节

1.13、独立通道数:≥2

1.14、支持探头类型:

a)国产：2MHz（标配）、4MHz（标配）、

2 、常规检查及软件功能

2.1 、检查参数：收缩期流速（Vs）、平均流速（Vm）、舒张期流速（Vd）、阻力指数（RI）、搏动指数（PI）、收缩期/舒张期速度比值（S/D）、心率（HR）、加速度（a）、频宽指数（SBI）、热指数（TI）

2.2 、通道/深度：单通道/单深度、单通道/九深度

2.3、数字M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示。

2.4 、各深度可以联动调节：各深度的间隔可同步调节;

2.5 、多深度-M波联动：各深度的深度范围与M波深度范围一致，调节M波的深度坐标，多深度的深度范围相应变化；调节多深度的深度，不影响M波的深度坐标；

2.6、异常血流提醒功能：常规检查中参数Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D 通过与内置（专家）各年龄组、两性别的正常参考值比较，超出和低于正常值范围时，软件有颜色提醒功能，方便操作者结合临床能更准确的分析诊断。

2.7、智能流程

a)检测技术：血管解剖位置、标准谱图形态、异常谱图形态、探头角度、深度、检查位置实时显示，引导操作者更快、更准确找到目标血管

b)分析诊断：通过血流速度、搏动指数、血流方向识别及分析，自动提供诊断建议并引导进一步血管检查路径

c)侧支循环：根据已知/疑似狭窄展现可能存在的侧支循环通路，辅助引导操作者完成侧支循环评估，并通过动画直观展示侧支循环开放情况

2.8、一键优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键控制，快速获得理想频谱

2.9 、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告

2.10 、参数双向自动计算

3 、声谱控制及测量

3.1 、冻结状态下，谱图深度可调

3.2 、保存状态下，声音与频谱同步连续储存和回放；

3.3 、自动记录（冻结回放）：永不错过理想频谱

a)冻结后可回放冻结前30秒的谱图

b)冻结后可回放冻结前一整屏的谱图，并可调节深度

3.4 、可修改已保存血流频谱图血管名称

3.5 、测量方式：两点测量、三点测量

3.6 、标记功能 ：谱图标记功能

3.7 、谱图声音立体声播放

4 、数据管理：数据导入及导出：检查条件、功能设置、病案可导入及导出

5 、探头配置

5.1 、探头要求：常规检查PW 2M探头1个，常规检查CW 4M探头1个

5.2、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命

6、操作方式

6.1、360°无线遥控操作：无需转换角度，即可完成检查

6.2、遥控器可调节：血管、音量、增益、深度、功率、冻结/解冻

6.3、自定义按键：遥控器具有自定义按键功能，便于操作

6.4、快捷键：键盘具有快捷键功能，操作更快捷

7、质量保证及售后服务

7.1、通过德国TUV质量体系认证

7.2、24小时快速维修反应，本省有售后服务办事处